CD400型台式电导率仪

使用说明书

安莱立思（上海）科技有限公司

目  录

1. 概述 -----------------------------------------------------------------------------------

2. 技术规格 -----------------------------------------------------------------------------

3. 仪器说明 -----------------------------------------------------------------------------

3.1  LCD显示 -----------------------------------------------------------------------

3.2 操作键 ----------------------------------------------------------------------------

3.3 仪器接口 -------------------------------------------------------------------------

4. 准备工作 -------------------------------------------------------------------------

4.1 安装电极支架---------------------------------------------------------------------

4.2. 电导电极信息 -----------------------------------------------------------------------

4.3. 电导电极连接 -----------------------------------------------------------------------

4.4. 电源适配器连接--------------------------------------------------------------------

5. 仪器校正的相关信息----------------------------------------------------------------

6. 电极校正 --------------------------------------------------------------------------

7. 测量 --------------------------------------------------------------------------------

8. 参数设置--------------------------------------------------------------------------

9. 其它操作功能--------------------------------------------------------------------

10. 电极维护和保养------------------------------------------------------------------

11. 仪器成套性------------------------------------------------------------------------

12. 仪器保证事项--------------------------------------------------------------------

附表：仪器出厂设置-----------------------------------------------------------------

1. 概述：

感谢您选购了CD400型台式电导率仪（以下简称仪器）。

本仪器是先进的电子技术、传感器技术和软件设计的完美结合。是性价比最优的实验室台式电导率仪。适用于实验室测量常规水溶液的电导率，尤其在教育和科研领域具有更广泛的应用。

在您使用仪器前，请仔细阅读使用说明书，以帮助您正确使用和维护。基于不

断改良仪器性能之宗旨，本公司保留在不预先通知的情况下对本说明书内容及配件进行更改的权利。

- 本仪器内置微处理器芯片、具有自动校正、自动温度补偿、数据储存、功能设置、

自诊断信息、最大值/最小值显示等智能化功能。

● 1~ 4点自动校正，有校正指引和自动检查功能。

- 采用先进的数字处理技术，智能改善仪表的响应速度以及测量数据的准确性，测

量值稳定时显示“    ”图标。

● 自动识别8种电导率标准溶液，有二个系列的标准溶液可以选择：欧美系列和

中国系列。

- 仪器符合IP54防尘放溅等级，所有插口有橡胶帽密封保护。

- 仪器包装内还包括一支塑壳复合电导电极（常数K=1.0，内置温度传感器）；一个完整的电极支架和三瓶电导率校正溶液。

2. 技术规格：

2.1 电导率：

| 测量范围 | 电导率：（0 ~199.9）μS/cm；（200~1999）μS/cm； （2.00~19.99）mS/cm；（20.0~199.9）mS/cm |
| --- | --- |
| 分辨率 | 0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
| 基本误差 | ±1.0% FS±1个字 |
| 温度补偿范围 | （0 ~ 60）℃（手动和自动） |
| 电极常数 | 0.1 / 1 / 10 cm-1(可选择) |
| 基准温度 | 25℃ |
| 温度系数 | 0.00~9.99%/℃，默认值2.00%/℃ |
| 校正 | 1~4点自动校正 |
| 自动量程切换 | 有 |

2.2 温度：

| 测量范围 | 0~ 100.0℃；32.0 ~ 212 (F |
| --- | --- |
| 分辨率 | 0.1℃；0.1/1(F |
| 准确度 | 5~ 60℃: ±0.5℃±1个字，其余范围: ±1℃±1个字 |

2.3 其它技术参数：

| 数据储存 | 50组 |
| --- | --- |
| 电源 | DC9V稳压电源 |
| 显示 | 液晶显示(LCD) |
| IP等级 | IP54防尘防溅 |
| 尺寸和重量 | （160×220×70）mm / 750g |

3. 仪器说明：

3.1  LCD显示：

① —— 电导率测量模式图标

② —— 测量值

③ —— 校正模式（CAL）和编号

④ —— 电导率测量单位mS/cm和μS/cm

⑤ —— 温度值和单位(℃和℉)

⑥ —— 电导率校正过程显示的电导率校正溶液单位

⑦ —— 电导率校正溶液显示值（和图标⑥一起显示）；数据储存或回显的编

号（和图标⑧一起显示）

⑧ —— 数据储存和回显的图标

M+ — 测量值储存图标；RM — 测量值回显图标。

⑨ —— 自诊断图标和编号

⑩ —— 温度补偿状态图标

ATC — 自动温度补偿；MTC — 手动温度补偿。

⑪ —— 电极校正指示图标

⑫ —— 测量值稳定图标

⑬ —— 最大值和最小值显示图标（参见第9.2.条）

3.2 操作键：

仪器共有8个操作键

3.2.1       — 开关按键

3.2.2       — 功能按键

进入参数设置菜单，按键后依次显示P1→P2→P3→ …… →P5

3.2.3       — 储存和回显按键，

短按（按键时间<1.5 s）储存测量值，长按（按键时间>2 s），回显储存的测

量值。

3.2.4            — 增加键和减少键

(a)  当手动温度补偿时，按键可增加或减少温度值，短按一次改变0.1℃，长按时

快速改变温度。

(b)  在参数设置状态时，按键改变数字或ON/OFF状态。

3.2.5        — 校正按键，在测量模式时按键进入校正模式，在校正模式时按键返

回测量模式。

3.2.6        — 最大值和最小值按键（参见第9.2.条）

3.2.7        — 确认键，在校正模式下按键确定读数，在菜单模式下按键返回测

量模式。

3.3  仪器接口：

仪器背面有三个接口，接口端有橡胶帽密封保护。

3.3.1  “ COND ” 接口 — 接入BNC插口的电导电极。

3.3.2  “ TEMP ”  接口 — 接入RCA插口的温度电极。当接入温度电极时，仪器

处于自动温度补偿状态（显示ATC图标），可测量溶液温度；未接入温度电极时

仪器处于手动温度补偿状态（显示MTC图标），按      和      键，可调节

温度值。

3.3.3  “ DC9V ” 电源接口 — 接入DC适配器可以将市用的电源电压转换到仪器

需要的DC9V电压。

4. 准备工作

4.1 安装电极支架：

电极支架由底座金属片，圆棒和电极夹组成，先将底座金属片安装到仪器底部，

注意该金属片可以任意安装在仪器底部的二侧，旋紧螺丝即可。将金属圆棒旋紧

到金属片上，再将电极夹安装到金属圆棒上。

4.2  电导电极信息：

4.2.1 仪器配置E2211T型塑壳电导电极，电极常数K = 1.0，带有内置的温度传感

器，可以实现自动温度补偿(ATC)。电极外壳采用聚碳酸酯工程塑料，具有耐腐

蚀、抗冲击的特点。

4.2.2 电导电极浸入溶液后，要搅拌晃动几下再静止放置，以排除气泡干扰，使测

量更加精确和稳定。

4.3 电导电极连接：

本电极有二个插口：BNC插口连接电导率传感器，RCA插口连接温度传感器。

将电导电极的二个插头分别接入仪器“COND” 接口和 “TEMP” 接口。注意

不要用力拉扯电缆线，否则会接触不良。保持插头洁净干燥,不要用脏手去触摸插

头。参见第10条“电极维护和保养”相关信息。

4.4 电源适配器连接：

将适配器插头插入仪器的“DC9V”插座中，直到插紧。电源电压应符合适配器

上标注的电压要求。适配器插口内径2.5mm，电源内“ + ”外“– ”。

5. 仪器校正的相关信息

5.1 仪器自动识别校正溶液，可以进行1点校正或多点校正，最多为 4点，LCD左

下角的电极校正指示图标分别对应仪器内置的四个校正点，如表- 1所示。

表- 1

| 电极校正 指示图标 | 校正溶液系列 | 测量范围 |
| --- | --- | --- |
|  | 中国标准（CH） | 欧美标准（USA） |  |
|  | 146.6 μS/cm | 84 μS/cm | 0~200μS/cm |
|  | 1408 μS/cm | 1413 μS/cm | 200~2000μS/cm |
|  | 12.85 mS/cm | 12.88 mS/cm | 2~20mS/cm |
|  | 111.3 mS/cm | 111.9 mS/cm | 20~200mS/cm |

5.2 仪器出厂时已经校正，一般情况下用户可直接使用。

● 正常情况下推荐每月校正一次；

● 测量精度较高或测量温度偏离基准温度（25℃）较大，推荐每周校正一次；

● 测试电导率标准溶液，误差较大时就进行校正；

● 新电极首次使用或仪器恢复出厂设置后建议进行3点或4点校正，平时使用

时可选用与被测溶液电导率相近的校正溶液进行1点或2点校正。例如：0~2000

µS/cm电导率量程中，1408 µS/cm的标准液是相当合适的。

5.3 经过3点或4点校正后再进行1点校正，同一量程中以前的校正值会被取代，

同时仪器会显示该点校准的指示图标， 另外2个校正指示图标将被清除，但芯片

仍会保留记忆上次校正的数据。仪器恢复出厂设置后（参见第8.6条）， 将清除全

部校正数据。

5.4 选用多点校正时，应按照校正溶液浓度由低到高的顺序进行，以避免低浓度标

准溶液被污染。

5.5 温度系数：仪器出厂设置的温度补偿系数是2.0%/℃，但是各种不同种类和不

同浓度溶液的电导率温度系数各不相同，用户可参考表-2，以及在实验中得到的

数据，在参数设置P2中进行设定。

注意：

当将温度补偿系数设置为0.00时，即仪器测试时无温度补偿，仪器的测量值

是当时温度下的电导率值。

表- 2

| 溶 液 | 温度补偿系数 |
| --- | --- |
| NaCl溶液 | 2.12 %/℃ |
| 5%NaOH溶液 | 1.72 %/℃ |
| 稀氨水溶液 | 1.88 %/℃ |
| 10%盐酸溶液 | 1.32 %/℃ |
| 5%硫酸溶液 | 0.96 %/℃ |

5.6 电导率校正溶液没有缓冲性，使用时请注意防止污染，电极要清洗干净并甩干

才能浸入校正溶液中。校正时如果显示“     ”符号，应检查校正溶液是否污染

失效。对低浓度的146..6 μS/cm或84 μS/cm校正溶液要特别注意防止污染。

6.电极校正（以“1408 μS/cm”校正为例）

6.1 用纯水清洗电极并甩干，再用少量校正溶液冲洗。将

电极浸入校正溶液中，搅动后静止放置，等待读数稳定。

6.2 按      键，仪器进入校正模式，LCD右上角显示闪

烁的“ CAL ”，LCD右下角显示对校正溶液进行扫描和锁

定的过程，在数据被锁定前按      键会显示错误信息提

示“     ”（参见第7.2条）。

6.3 当仪器锁定“1408 μS”时LCD将显示“    ”符号，

此时按      键确认校正值，校正成功LCD显示“End”，

仪器返回测量模式。LCD左下角显示“”图标。

6.4 在未确认时想要退出校正模式，请按      键，仪器

返回测量模式没有校正。

6.5 如要进行多点校正，请重复6.1~ 6.4步骤，直至所有

的校正都完成。仪器在同一校正溶液中也可以重复校正，

直至显示值稳定和重复。

7. 测量：

7.1 将电导电极洗净并甩干，放入溶液中，搅动后静止放置，等测量值稳定并显示

“    ”图标时读数，即为该溶液的电导率值。

7.2. 在校正和测试过程中，仪器有自诊断功能，会提示相应信息，如下表所示。

表- 3

| 显示符号 | 内容 | 提示 |
| --- | --- | --- |
|  | 校正溶液识别范围超标 | 1. 检查校正溶液是否正确 2. 检查仪器与电极连接是否良好 3. 检查电极是否损坏 |
|  | 测量未稳定时进行操作 | 显示 符号后再按 键 |

8. 参数设置：

8.1 电导率参数设置一览表（表-4）

表- 4

| 提示符 | 参数设置项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 校正溶液系列选择 | CH(中国系列)，USA(欧美系列) |
| P2 | 电极常数选择 | 0.1，1，10。 |
| P3 | 温度补偿系数设置 | 0.00~9.99% |
| P4 | 温度单位选择 | ℃ 和 ℉ |
| P5 | 恢复出厂设置 | OFF-On (关闭-设置) |

8.2  电导率校正溶液系列选择（P1）

（a) 长按      键，仪器进入P1模式，见右图。

（b) 按      或      键选择缓冲溶液系列：

— 中国系列: 146..6 μS/cm，1408 μS/cm，

12.85 mS/cm和111.3 mS/cm

— 欧美系列84.0 μS/cm，1413 μS/cm，

12.88mS/cm和111.9 mS/cm。.

（c）按      键进入下一项参数设置或按      键确认并返回测量模式。

8.3 电极常数选择（P2）

您可选择合适的电极常数K = 0.1、1.0或10.0，适合所要使用的测量范围。

电极常数K = 1.0，适合中间量程的测量。

电极常数K = 10，适合高量程的测量(大于20 mS)。

电极常数K = 0.1，适合低量程的测量(低于20 (S)。

（a）在P1模式下按      键仪器进入P2模式, 见右图。

（b）按      或      键改变常数设置：0.1→1.0→10

（c）按      键进入下一项参数设置或按      键确认并

返回测量模式。

（d）P2的出厂设置为K = 1.0。

注意：

当使用K = 0.1电极时，最低量程为0~20.0 μS，到达不了 0~200.0 mS的量程。

当使用K = 10电极时，最高量程为0~2000 mS。到达不了0~20.0 μS的量程。

8.4 温度补偿系数设置（P3）

（a）在P2模式下按      键进入P3模式，见右图

（b）按      或      键改变数字大小，数字改变范围：

0.00~9.99；

（c）按      键进入下一项参数设置或按      键确认并

返回测量模式。

（d）P2的出厂设置是2.00% /℃。

8.5 温度单位℃/℉设置（P4）

（a）在P3模式下按      键进入P4模式, 见右图

（b）按      或      键可选择温度单位℃或℉；

（c）按      键进入下一项参数设置或按      键确认并

返回测量模式。

8.6  恢复出厂设置（P5）

P5允许您将所有的参数恢复到出厂设置。这一功能将清除所有的校正数据和其他可能改变的设置功能。重要：一旦开启这一功能，仪器的部分设置功能和校正数据都将被擦掉，在启用这一功能时，千万要注意，因为这一过程是不可逆的。

（a）在P4模式下按      键进入P5模式, 见右图

（b）按      或      键选择“     ”，仪器恢复出厂设

置模式并返回测量模式。

9. 其它操作功能：

9.1.  测量信息的储存、提取和清除：

9.1.1 储存：

在测量模式时按      键即可储存测量值，LCD显示“M+”图标和储存编号，

储存内容包括编号、测量值、测量单位、温度值和温度补偿状态。仪器可以储

存50组测量值。

9.1.2 回显：

a） 在测量模式下长按       键2秒钟，仪器将回显最后一组储存的信息，LCD

右下方显示“RM”图标和储存编号，以及完整的测量信息，再按      或

键，仪器将依次回显所有的测量信息，长按      或      键，可快速

查询其他编号的测量信息；

b）在回显模式下(LCD下方显示 “ RM ” 图标和储存编号）按      键，仪器返

回测量模式。

9.1.3 清除：

在回显模式下（LCD下方显示“ RM ”图标和储存编号），长按      键5 s ,

LCD显示“      ”符号2 s，表示内存已清除，然后返回测量模式。

9.2  最大值/最小值显示功能：

使用此功能可在测量一段时间后，显示其中的最大测量值和最小测量值（注意

电极不能从溶液中取出）。

9.2.1 进入：按住      键数秒钟，待显示屏出现闪烁的 “ MAX ” 和 “ MIN ” 图标

时松开，即表示仪器已进入记录最大值及最小值状态。

9.2.2. 显示：测量一段时间后，短按      键，LCD交替显示这段时间内测量值的

最大值和最小值, 再短按      键，仪器返回测量模式，原先记忆的数据被清除。

9.2.3 退出：按住      键数秒钟，待显示屏上的 “ MAX ” 和 “ MIN ” 图标消失后

松开，即表示仪器已退出此程序。

10. 电极维护和保养

10.1 保持电导电极的清洁，测量前应冲洗电极二次。电导电极浸入溶液后，要搅

动几下再静止放置，以排除气泡干扰，使测量值准确和稳定。干燥保存的电导

电极测量前应在纯水中浸泡5~10分钟。储存前用纯水将电极冲洗干净。

10.2 E2211T型电导电极的感应棒表面镀有一层金属铂黑，用以降低电极极化，扩

大量程，因此铂黑电极表面不能擦拭，只能在水中晃动清洗，以免损坏铂黑镀层；

用含有洗涤剂的温热水可以清洗电极上有机成分沾污，也可以用酒精清洗。

10.3 不要将电极浸入油性溶液测量。如发现镀铂黑的电极失灵，可浸入10%硝酸

溶液或10%盐酸溶液中2min，用纯水冲洗干净再测量，如情况无改善，则铂黑

要重新电镀，或更换新的电导电极。

11. 仪器成套性：

11.1. CD400型电导率仪表

11.2. E2211T塑壳电导电极（K=1，ATC）

11.3.146.6μS，1408μS和12.85 mS电导率校正溶液（50ml）

11.4. 9V电源适配器

11.5. 电极架

11.6. 说明书

12. 仪器保证事项：

12.1仪器在正常使用条件下，自购买日起至一年内，仪器因制造不良而不能作，可

免费修理，更换零件或产品。

12.2 电导电极不属于保用期范围，但如果尚未使用的新电极发生故障，可免费修理

或更换。

12.3 以上担保不适用因用户不正确使用、不适当维护或自行打开修理引起的损坏。

# 附录: 仪器出厂设置

| 提示符 | 参数设置项目 | 参数 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 校正溶液系列选择 | CH(中国系列)，USA(欧美系列) | –– |
| P2 | 电极常数选择 | 0.1，1.0，10 | 1.0 |
| P3 | 温度补偿系数设置 | 0.00~9.99% | 2.00% |
| P4 | 温度单位选择 | ℃ 和 ℉ | –– |
| P5 | 恢复出厂设置 | OFF-On (关闭-设置) | On |

安莱立思仪器科技（上海）有限公司

地址：上海市青浦区华纺路99弄99号5号楼四楼

电话：021-69221780   传真：021-69221786   网址：www.alalis.com

# Text boxes

1台

1支

各1瓶

1个

1套

1份

2

3

4

4

5

6

6

6

7

6

7

7

9

9

10

12

13

13

1314

14