SX716-E型

大量程溶解氧测量仪

使用说明书

上海三信仪表厂

目  录

1. 概述 -----------------------------------------------------------------------------------------------

2. 技术参数 -----------------------------------------------------------------------------------------

3. 仪器说明 -----------------------------------------------------------------------------------------

3.1. LCD显示 --------------------------------------------------------------------------------------

3.2. 操作键 -----------------------------------------------------------------------------------------

3.3. 测量信息的储存、回显和清除 ----------------------------------------------------------

3.4. RS232通讯--------------------------------------------------------------------------------------

4. 溶解氧测量 --------------------------------------------------------------------------------------

4.1. 准备工作 --------------------------------------------------------------------------------------

4.2. 仪器校准 --------------------------------------------------------------------------------------

4.3. 水样测试 --------------------------------------------------------------------------------------

4.4. 注意事项 --------------------------------------------------------------------------------------

4.5. 参数设置 --------------------------------------------------------------------------------------

4.6. 更换隔膜帽 -----------------------------------------------------------------------------------

4.7. 零氧校准 --------------------------------------------------------------------------------------

4.8. 盐度校准 --------------------------------------------------------------------------------------

4.9. 气压设置 --------------------------------------------------------------------------------------

5. 901型智能搅拌器使用说明 --------------------------------------------------------------------

5.1. 技术规格 -------------------------------------------------------------------------------------

5.2. 功能特点 -------------------------------------------------------------------------------------

5.3. 使用方法 -------------------------------------------------------------------------------------

5.4. 注意事项 -------------------------------------------------------------------------------------

6. 仪器成套性 --------------------------------------------------------------------------------------

7. 仪器保证事项 -----------------------------------------------------------------------------------

附表Ⅰ 仪器参数设置一览表---------------------------------------------------------------------

附表Ⅱ氧在不同温度水中的饱和含量----------------------------------------------------------

附表Ⅲ 氧在不同气压中的饱和含量------------------------------------------------------------

附表Ⅳ 氧在不同海拔高度中的饱和含量-----------------------------------------------------

1. 概述：

感谢您购买和使用SX716-E型大量程溶解氧测量仪（以下简称仪器）。

在您使用此仪器前，请仔细阅读使用说明书，以帮助您正确使用和维护。基于不断改良仪器性能之宗旨，本厂保留在不预先通知的情况下对本说明书内容及配件进行更改的权利。

本仪器是先进的电子技术、传感器技术和软件设计的完美结合，专为户外现场测量设计，符合国家环境监测站标准化建设要求，适用地表水和饮用水水源监测，以及废水处理、水产养殖和污水处理等更多领域使用。

本仪器内置微处理器芯片、外型美观、 使用方便，有下列显著特点：

  - 具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、定时测量、RS232输出、功能设置和低电压显示等智能化功能。配置专用手提箱，使用方便。

  - 采用数字滤波和滑差技术，智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性，测量值稳定时显示“    ”图标。

  - 配用新型的带有温度和盐度传感器的溶氧电极，使溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和手动气压补偿的功能，使用更方便，测量更准确。

  - 极谱式溶解氧电极，配以专用的溶氧电极校准套，电极极化只需（3~5）min。电极采用组合式隔膜帽,使用极其方便，每支溶解氧电极配有三个备用隔膜帽。

  - 可存储500组测量数据，满足现场测量要求，更利于长期监测对比数据存储。

  - 仪器电路板采用SMT贴片工艺，提高了产品加工的可靠性。

  - 带蓝色背光的LCD显示屏。

  - 仪器符合IP67防尘防水等级。

2. 技术参数：

2.1. 溶解氧：

| 测量范围 | （0 ~ 50.00）mg/L(ppm) （0 ~ 200.0）% |
| --- | --- |
| 分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % |
| 准确度 | 电计：±0.10 mg/L，配套：±0.40 mg/L |
| 响应时间 | ≤30 s（25℃, 90%响应） |
| 残余电流 | ≤0.1 mg/L |
| 温度补偿范围 | （0 ~ 45）℃（自动） |
| 盐度补偿范围 | （0 ~ 45）ppt（自动） |
| 气压补偿范围 | （66 ~ 200）kPa（手动） |
| 自动校准 | 被水饱和的空气；被空气饱和的水 |
| 电极类型 | 极谱式 |

2.2. 其他技术参数：

| 数据储存 | 500组 |
| --- | --- |
| 储存内容 | 编号、测量值（mg/L，ppm，%）、盐度、气压和温度 |
| 电源 | 镍氢充电电池2节 |
| 通讯接口 | RS232 |
| 尺寸和重量 | 仪表：(65×120×31)mm/180g ；手提箱：(255×210×50)mm/1000g |
| 质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE和CMC |
| IP等级 | IP67 防尘防水 |

3. 仪器说明：

3.1. LCD显示：

① —— 参数模式图标

② —— 测量值

③ —— 测量值储存及回显的编号和图标；以及特殊状态的提示符号。

M+ — 测量值储存图标；  RM — 测量值回显图标；

④ —— 测量单位

⑤ —— 温度测量值及单位

⑥ —— 测量值稳定图标

⑦ —— 仪器校准指示图标

⑧ —— 低电压显示图标，提醒电池充电。

3.2. 操作键：

仪器共有5个操作键

3.2.1.        — 开关键

3.2.2.        — 校准键

（a）在测量状态时，按键进入仪器校准模式。

（b）在参数设置状态时，按键改变数字或ON/OFF状态。

3.2.3.        — 功能键

按键进入参数设置模式P1，P2，P3 ……

3.2.4.        — 背光和进入键

（a）在测量状态时，短按（按键时间<1.5s），开启或关闭背光显示；

（b）在校准状态或参数设置状态时，按键表示确认，按键后仪器进入测量状态；

（c）在      模式时，按键不放，循环改变单位符号：mg/L→ppm→%,选定后放开

即可。

3.2.5.        — 储存和回显的复合键

（a）在测量状态时，短按（按键时间<1.5s）储存测量数据，长按（按键时间>2s），

回显储存的测量数据。

（b）在参数设置状态时，按键改变数字或ON/OFF状态。

3.3. 测量信息的储存、回显和清除：

3.3.1. 储存测量信息：

在测量模式下，当测量值已稳定，显示“    ”图标时，短按      键（按键时间<1.5s），LCD将显示“M+”图标和储存编号，同时将测量信息全部储存，仪器可以储存500组测量信息。

3.3.2. 回显测量信息：

（a）在测量模式下，长按       键（按键时间>2s），仪器将回显最后一组储存的

信息（包括编号、测量值、单位和温度），再按      键或      键，仪器将

依次回显所有的测量信息，长按      或      键，可快速查询；

（b）在回显模式下（LCD右上角有“RM”图标和储存编号），按      键将返回

测量模式。

3.3.3. 清除储存的测量信息：

在回显模式下，长按      键5 s，LCD显示“      ”符号2 s，表示内存

已清除，然后返回测量模式。

3.4.  RS232通讯

3.4.1. 本仪器使用SX716-E通讯软件，可实现RS232通讯功能，本应用软件对计算机

的要求是：能稳定运行Windows XP操作系统的个人电脑（已安装好Microsoft

Excel 2000或更高级别的版本），选择不同的分辨率设置（1280×1024或1280

×800），根据提示安装好SX716-E通讯软件。使用时打开通讯软件，用RS232

数据线连接电脑和仪表，按第4.5.6.条操作（P11）， 仪器将储存的所有测量信息

上传给计算机，包括编号、测量值（mg/L，ppm，%）、盐度、气压和温度。计

算机界面还会显示测量值与时间的变化曲线图。

3.4.2. 所有对测量信息的分析、统计、打印等功能，通过计算机界面上的“导出”

按键，均可在“Microsoft Excel”文档中进行操作。

4. 溶解氧测量：

4.1. 准备工作：

4.1.1. 按      键开机；

4.1.2. 选择单位：长按      键循环改变mg/L、ppm和 %，选定后放开即可。

4.1.3. 检查DO500溶解氧电极：见图（4-1），将电极校准套底盖旋下，检查其中的

储水海绵是否湿透，如未湿透，要滴加适量纯水，然后将校准套倒置去除多余

纯水（注意校准套中不能有积水）；再检查电极隔膜帽内的电解液不能有气泡

（较小气泡除外），如有较大气泡，应将隔膜帽旋下，添加电解液后再旋上，然

后将电极接入仪器中, 极化5min。

1 — DO500溶解氧电极            	6 — 温度电极

2 — 校准套帽子                  7 — 隔膜帽

3 — 校准套                      8 — 阴极（黄金片）

4 — 储水海绵                    9 — 阳极

5 — 校准套底盖                 10 — 盐度电极

4.2.仪器校准：

4.2.1. 按      键仪器进入校准模式，LCD右上角“CAL”闪烁，将溶解氧电极插入校准套中，旋紧校准套帽子，竖直放置并等待3~5 min，或者将电极取出竖直放置在空气中并等待3~5 min，待显示值很稳定并出现“     ”符号时，再按      键校准，LCD显示闪烁的“100%”，几秒钟后校准完成，返回测量模式。如果显示值不稳定，可以等待几分钟，再按      键校准直至完全稳定。

4.2.2. 校准时建议将单位切换至“%”，因为“%”模式其显示值和温度无关，稳定的显示值总是100%。

4.3. 水样测试：

4.3.1. 在流动水体中测量（水样流速>5cm/s）：将溶解氧电极插入水中，水面应超过电极上的热敏电阻的位置，电极与水流方向呈45°~ 75°，并轻微晃动电极，持续3~5 min待显示稳定后读数；

4.3.2. 在静态水体中测量：将溶解氧电极插入水中，水面应超过电极热敏电阻的位置，电极与水面呈45°~ 75°，将电极在水体中快速移动，移动速度 >5 cm/s，持续3~5 min待显示稳定后读数；

4.3.4. 在流动较慢的水体中测试：按第4.3.1.条的方法，但电极移动速度要稍快。

4.3.5. 使用901型智能搅拌器测试：将水样倒入取样瓶中，电极装在电极夹上，开启搅拌器并测试， 此方法测试需要选取一个合适的搅拌速度，先缓慢调节搅拌速度，等测量值稳定不再增加时，按住901型智能搅拌器上的< RPM >键3 s，此转速即被储存，下次再以这个转速测试即可。

4.4. 注意事项：

4.4.1. 校准时空气温度和被测水体的温度应比较接近（≤10℃），如果温度相差较大，应将电极在被测水体中浸10分钟左右，然后马上按第4.2.1.条要求将电极插入校准套中5~6min，再按      键校准即可。

4.4.2. 仪器每次开机后都要进行电极极化和校准，因此仪器在使用过程中不要关机。

4.4.3. 溶解氧测试中温度对测量值的影响比较大，由于溶解氧电极的热敏电阻装在电极外壳上，直接与水体接触，而不是装在电极内部的电解液中，二者对水体温度的感应能力是有差异的，一般要经过3~5 min才能使热敏电阻感应的温度和电极内部电解液的实际温度达到一致，因此读数时间必须>3min，否则会产生较大误差，尤其当电极温度和水体温度相差较大时，更要延长读数时间。

4.4.4. 大气压对溶解氧测试有较大的影响（参见附表Ⅲ和附表Ⅳ），本仪器有手动气压补偿功能，测量值经过气压补偿的修正，可以保证准确度。

4.4.5. 溶解氧电极不能在静态水体中静止测试，否则将导致测试结果数值偏低。

4.4.6. 测量时，溶解氧电极与水体接触的敏感膜表面不能积聚气泡，否则会影响测试精度。

4.4.7. 电极内部的电解液中不能有气泡（较小的气泡除外），否则会影响响应速度和测量精度。如果出现较大气泡，应将隔膜帽旋下，添加电解液后再旋上。

4.4.8. 溶解氧电极的敏感膜表面要保持湿润，以防止阴极处的电解液干枯，在校准套底部有一块储水海绵（见图（4-1）），用户必须始终保持海绵的湿润，当海绵干燥时应滴加一些纯水（让海绵吸饱水，但不能有水流出）。并且旋紧校准套帽子，使溶解氧电极在湿润条件下保存。

4.4.9. 装在溶氧电极中间的盐度电极（见图（4-1）），其表面镀有一层金属铂黑，可以降低电极极化，盐度电极表面不能擦拭，只能在水中晃动清洗，以免损坏铂黑镀层；用含有洗涤剂的温热水可以清洗电极上的有机成分沾污，也可以用酒精清洗。

4.4.10. 当仪器出现不正常时，请设置P8为“On”，使仪器恢复出厂设置状态，再进行校准和测试。

4.4.11. 仪表使用镍氢充电电池， 当仪表显示屏出现低电压显示图标“   ”时，请

将电池装入充电器进行充电，充电时间约6小时，充电完成后充电器会自动切断，仪表也可以使用AA电池（5 # 电池）。

4.5. 参数设置：

4.5.1. 溶解氧参数设置一览表（表（4-1））

表（4-1）

| 提示符 | 参数设置项目 | 代码 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 分辨率选择 |  | 0.01/0.1(mg/L和ppm) 0.1/1(%) |
| P2 | 盐度校准 |  |  |
| P3 | 气压设置 |  |  |
| P4 | 定时测量时间设置 |  | 1~ 60 min |
| P5 | 数据传送 |  |  |
| P6 | 温度单位选择 |  | ℃/℉ |
| P7 | 背光显示时间设置 |  | 0-1-3-6 min |
| P8 | 恢复出厂设置 |  | OFF-On (关闭-设置) |

4.5.2. 分辨率选择（P1）

（a）按       键进入P1模式，如图（4-2）所示；

（b）按       键选择分辨率：0.01→0.1；

（c）按       键进入下一项参数设置或按      键确认并

返回测量界面。

4.5.3. 盐度校准（P2）

（a）在P1模式下按      键进入P2模式，如图（4-3）所示。

（b）将溶氧电极浸入12.88 mS/cm校准溶液中，液面应超过

盐度电极，搅动后静止放置，等测量值稳定显示“     ”

图标时按       键，LCD 显示闪烁的“12.9”，几秒钟

后校准完成，显示稳定的盐度值。

（c）按      键进入下一项参数设置或按      键确认并返回测量界面。

4.5.4. 气压设置（P3）

（a）在P2模式下按      键进入P3模式，LCD 显示原先

设定的气压值（单位 kPa），例如101.3 kPa，如图（4-4）

所示。

（b）根据标准气压表显示的气压值，按      键或

键进行修改，长按      或      键可快速改变。

（c）按      键进入下一项参数设置或按      键确认并返回测量模式。

4.5.5. 定时测量时间设置（P4）

（a）在P3模式下按       键进入P4模式，见图（4-5）。

（b）按       或       键可设置定时测量的时间，时间

设置1~ 60min，按键一次增加或减少1min，按

键增加，按       键减少，长按可快速改变。选择0 min表示无定时测量功

能。

（c）按       键进入下一项参数设置或按      键确认并返回测量模式。

4.5.6.  数据传送（P5）

（a）在P4模式下按      键进入P5模式，见图（4-6），右

上角的编号“95”表示已储存的数据，将RS232数据线

连接电脑和仪表，按      键，仪表按编号顺序将储存

的数据传送到电脑上，传送结束后显示屏返回图（4-6）

的模式。

（b）按      键进入下一项参数设置或按      键确认并返回测量模式。

4.5.7. 温度单位℃/℉选择（P6）

（a）在P5模式下按       键进入P6模式，见图（4-7）。

（b）按      或      键可选择温度单位℃或℉。

（c）按      键进入下一项参数设置或按      键确认并

返回测量模式。

4.5.8. 背光显示时间设置（P7）

（a）在P6模式下按       键进入P7模式，见图（4-8）

（b）按      或      键，选择背光自动关机的时间：0 min，

1min, 3min或6min, 选择0 min表示关闭背光显示功能。

（c）按      键进入下一项参数设置或按      键确认并返回测量模式。

（d）P5的出厂设置为1min。

4.5.9. 恢复出厂设置（P8）

（a）在P7模式下按      键进入P8模式，见图（4-9）

（b）按      或      键选择“    ”，表示恢复出厂设置模

式，2s后返回测量模式。

4.6.更换隔膜帽：

当电极响应时间较长，测量值出现明显偏差时，或溶解氧电极的敏感膜出现

皱纹、裂纹或破损，应按以下步骤及时更换隔膜帽。

（a）将隔膜帽旋下；

（b）将没有隔膜帽的电极用纯水洗净并甩干；

（c）用一块干净的绒布或纸巾，稍用力擦净阴极表面（黄金片）；

（d）取一新的隔膜帽，缓慢注入电解液，不要出现气泡，如发现有气泡应消除；

（e）将隔膜帽放在桌面上，将电极垂直放入，缓慢的顺时针旋入，最后用力旋紧，

此时多余的电解液会被挤出，用纸巾将其揩净，并将电极在纯水中洗净；

（f）查电解液中不能有气泡（较小的气泡除外），否则应重新装配；

（g）用电极和更换隔膜帽时，不要用手触摸敏感膜，因为皮肤的汗液和油脂会影响

膜的品质，使氧气渗透率降低。

4.7. 零氧校准：

零氧校准一般只在更换新电极、更换隔膜帽和长期未使用的情况下才需要，

一般平时不需要进行零氧校准。仪器出厂时已进行零氧校准，所以首次使用也

不必进行零氧校准。零氧校准按以下步骤进行。

（a）配制100ml无氧水：在100ml烧杯中称取5g无水亚硫酸钠（Na2SO3），加纯水

100ml搅拌至溶解，无氧水在24小时内有效；

（b）电极接入仪器极化5min，并按第4.2.1.条进行校准；

（c）将电极放入无氧水中，按      键仪器进入校准模式，待仪器显示值≤ 0.15

mg/L时（≤5min），再按      键校准，LCD显示闪烁的 0.0 %，几秒钟后校

准完成，仪器显示0.00 mg/L，将电极用纯水冲洗干净；

（d）如果5min内仪器已显示值≤0.02 mg/L，说明仪器的响应速度和残余电流这二

个指标都很好，也就无需做零氧校准了，按      键返回测量模式；

（e）如果5min后仪器显示值>0.15 mg/L，说明仪器的响应速度慢，残余电流大，

可更换隔膜帽，或者旋下隔膜帽，取出附件中的抛光纸轻擦阴极的黄金片表面

（要沿着黄金片的表面弧度擦拭），然后用干净的绒布或纸巾擦净阴极表面，用

纯水洗净电极并甩干，在隔膜帽内添加一些电解液，重新装配旋紧，然后再按

第4.2.和第4.7.条对仪器进行满度和零氧校准。

4.8.盐度校准:

仪器有盐度自动补偿功能，因此需要进行盐度校准，但盐度校准一般只在更

换新电极和长期未使用的情况下才需要，平时不需要盐度校准。仪器出厂时已

进行盐度校准，所以首次使用也不必校准。盐度校准步骤参见P10第4.5.3.条。

4.9.气压设置：

仪器有气压手动补偿功能，当仪器使用地点气压变化较大时，建议根据标准气

压表的数值或不同地区的海拔高度再进行设置（参见附表Ⅲ和附表Ⅳ），以保证

气压补偿的精度。气压设置的步骤请参见P10第4.5.4.条。

5. 901型智能搅拌器使用说明:

5.1. 技术规格：

| 调速范围 | 0 ~ 2300转/分（空载） |
| --- | --- |
| 最大工作电流 | 150mA |
| 最大功耗 | 0.9W |
| 工作面直径 | Ф100mm |
| 最大搅拌容量 | 1000ml |
| 电源 | DC6V电源适配器或AA电池 4节 |
| 尺寸及重量 | 100 × 146 × 48 mm 重340克 |

5.2. 功能特点：

5.2.1. 采用微处理器芯片设计，可储存转速；

5.2.2. ABS塑料外壳，透明顶盖，外形美观，轻薄小巧；

5.2.3. 防水等级IP54；

5.2.4. 交直流二用，可以随身携带在野外和现场使用，以及在培养箱内使用；

5.2.5. 电池低电压报警功能（<5V时）。

5.3. 使用方法：

5.3.1. 插上DC6V电源适配器，或打开底盖装入4节AA电池；

5.3.2. 按       键（绿色指示灯亮），表示搅拌器通电；按 ▲ 和 ▼ 键调节转速；按 RPM 键(绿色指示灯亮)，搅拌器按原来储存的转速工作; 再按RPM键，关闭储存的转速，恢复刚才调节好的转速。因此在使用中，通过打开或关闭 RPM键，可交替实现二种转速。

5.3.3. 储存转速：按 ▲ 和 ▼ 键调节好转速，长按RPM键3 s，绿色指示灯闪烁，表示已储存该转速。下次开机后只要按RPM键即可出现该转速。

5.3.4. 搅拌器从零到最高转速分为100级，按 ▲ 键100次，即可达到最高转速，使用时可进行精细调节。长按 ▲ 键或 ▼ 键，可以快速增加或减少转速。

5.4. 注意事项：

5.4.1. 取样瓶的底平面如果不平整，搅拌时会产生振动甚至无法搅拌，遇到这种情况应更换取样瓶。

5.4.2. 使用电池供电时，如果电量低于5V，面板下方的红色指示灯会点亮，表示原来设定的标准转速会降低，应及时更换电池。但此时搅拌器依然会工作，只是转速有些降低，按 ▲ 键可以增加转速，如果用户不在乎原来设定的标准转速的准确性，即使红色指示灯点亮搅拌器依然能够工作，直至电池电量耗尽为止。

5.4.3. 在零转速情况下，不要长按RPM 键，否则会误设置成零转速 —— 按

RPM 键绿灯不亮，转速为零，此时只要按 ▲ 键并重新设置即可。

6. 仪器成套性：

6.1. SX716型溶解氧测量电计

6.2. DO500溶解氧电极

6.3. DO503隔膜帽

6.4. DO502溶解氧电极内溶液（30ml）

6.5. 阴极抛光纸

6.6  充电器

6.7. 镍氢充电电池（已装在仪表内）

6.8. 901型智能搅拌器

6.9. 电极夹

6.10. 支杆

6.11.取样瓶

6.12. B628搅拌珠

6.13. 6V电源适配器（搅拌器用）

6.14. AA电池（搅拌器用）

6.15. RS232数据线

6.16. SX716-E通讯软件光盘

6.17. 小起子

6.18. 说明书

6.19. 手提箱

7. 仪器保证事项：

7.1.仪器在正常使用条件下，自购买日起至一年内，仪器因制造不良而不能工作，可免费修理，更换零件或产品。

7.2.除温度电极外，配套的其他电极，不属于保用期范围，但如果尚未使用的新电极发生故障，可免费修理或更换。

7.3.以上担保不适用由于用户不正确使用、不适当维护或自行打开修理引起的损坏。

附表Ⅰ 仪器参数设置一览表

| 提示符 | 参数设置项目 | 代码 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 分辨率选择 |  | 0.01/0.1(mg/L和ppm) 0.1/1(%) |
| P2 | 盐度校准 |  |  |
| P3 | 气压设置 |  |  |
| P4 | 定时测量时间设置 |  | 1~ 60 min |
| P5 | 数据传送 |  |  |
| P6 | 温度单位选择 |  | ℃/℉ |
| P7 | 背光显示时间设置 |  | 0-1-3-6 min |
| P8 | 恢复出厂设置 |  | OFF-On (关闭-设置) |

附表Ⅱ氧在不同温度水中的饱和含量表

| 温度 ℃ | 溶解氧 mg/L | 温度 ℃ | 溶解氧 mg/L | 温度 ℃ | 溶解氧 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14.64 | 16 | 9.86 | 32 | 7.30 |
| 1 | 14.22 | 17 | 9.66 | 33 | 7.18 |
| 2 | 13.82 | 18 | 9.46 | 34 | 7.07 |
| 3 | 13.44 | 19 | 9.27 | 35 | 6.95 |
| 4 | 13.09 | 20 | 9.08 | 36 | 6.84 |
| 5 | 12.74 | 21 | 8.90 | 37 | 6.73 |
| 6 | 12.42 | 22 | 8.73 | 38 | 6.63 |
| 7 | 12.11 | 23 | 8.57 | 39 | 6.53 |
| 8 | 11.81 | 24 | 8.41 | 40 | 6.43 |
| 9 | 11.53 | 25 | 8.25 | 41 | 6.34 |
| 10 | 11.26 | 26 | 8.11 | 42 | 6.25 |
| 11 | 11.01 | 27 | 7.96 | 43 | 6.17 |
| 12 | 10.77 | 28 | 7.82 | 44 | 6.09 |
| 13 | 10.53 | 29 | 7.69 | 45 | 6.01 |
| 14 | 10.30 | 30 | 7.56 |  |  |
| 15 | 10.08 | 31 | 7.43 |  |  |

附表Ⅲ 氧在不同气压中的饱和含量

| 大气压 | 溶解氧（mg/L） |
| --- | --- |
| mmHg | kPa | 15℃ | 25℃ | 35℃ |
| 750 | 100.00 | 9.94 | 8.14 | 6.85 |
| 751 | 100.13 | 9.96 | 8.15 | 6.86 |
| 752 | 100.26 | 9.97 | 8.16 | 6.87 |
| 753 | 100.40 | 9.98 | 8.17 | 6.88 |
| 754 | 100.53 | 9.99 | 8.18 | 6.89 |
| 755 | 100.66 | 10.00 | 8.20 | 6.90 |
| 756 | 100.80 | 10.01 | 8.21 | 6.91 |
| 757 | 100.93 | 10.03 | 8.22 | 6.92 |
| 758 | 101.06 | 10.04 | 8.23 | 6.93 |
| 759 | 101.20 | 10.07 | 8.24 | 6.94 |
| 760 | 101.33 | 10.08 | 8.25 | 6.95 |
| 761 | 101.46 | 10.09 | 8.26 | 6.96 |
| 762 | 101.60 | 10.11 | 8.27 | 6.97 |
| 763 | 101.73 | 10.12 | 8.28 | 6.98 |
| 764 | 101.86 | 10.14 | 8.30 | 6.99 |
| 765 | 102.00 | 10.15 | 8.31 | 7.00 |
| 766 | 102.13 | 10.16 | 8.32 | 7.01 |
| 767 | 102.26 | 10.18 | 8.33 | 7.02 |
| 768 | 102.40 | 10.19 | 8.34 | 7.02 |
| 769 | 102.53 | 10.21 | 8.35 | 7.03 |
| 770 | 102.66 | 10.22 | 8.36 | 7.04 |
| 771 | 102.80 | 10.23 | 8.37 | 7.05 |
| 772 | 102.93 | 10.25 | 8.39 | 7.06 |
| 773 | 103.06 | 10.26 | 8.40 | 7.07 |
| 774 | 103.19 | 10.28 | 8.41 | 7.08 |
| 775 | 103.33 | 10.29 | 8.42 | 7.09 |

mmHg与kPa换算：mmHg×0.13333=kPa

DOpt = P×DOt ÷ 760

式中：DOpt — 在t温度、P大气压时溶解氧浓度，mg/L；

P — 大气压，mmHg；

DOt — 在t温度，760mmHg气压时溶解氧浓度，mg/L；

760 — 大气压，mmHg。

附表Ⅳ 氧在不同海拔高度中的饱和含量

| 高度 | 大气压力 | DO | 高度 | 大气压力 | DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英尺 | 公尺 | kPa | mmHg | mg/l | 英尺 | 公尺 | kPa | mmHg | mg/l |
| 0 | 0 | 101.3 | 760 | 8.25 | 7500 | 2287 | 77.1 | 579 | 6.28 |
| 500 | 152 | 99.34 | 746 | 8.09 | 8000 | 2439 | 75.63 | 568 | 6.16 |
| 1000 | 305 | 97.6 | 733 | 7.95 | 8500 | 2591 | 74.44 | 559 | 6.06 |
| 1500 | 457 | 95.87 | 720 | 7.81 | 9000 | 2744 | 72.97 | 548 | 5.94 |
| 2000 | 610 | 94.28 | 708 | 7.68 | 9500 | 2896 | 71.64 | 538 | 5.83 |
| 2500 | 762 | 92.54 | 695 | 7.54 | 10000 | 3049 | 70.17 | 527 | 5.71 |
| 3000 | 915 | 90.95 | 683 | 7.41 | 10500 | 3201 | 68.84 | 517 | 5.61 |
| 3500 | 1067 | 89.35 | 671 | 7.28 | 11000 | 3354 | 67.38 | 506 | 5.49 |
| 4000 | 1220 | 87.75 | 659 | 7.15 | 12000 | 3659 | 66.58 | 500 | 5.42 |
| 4500 | 1372 | 86.15 | 647 | 7.02 | 13000 | 3963 | 65.78 | 494 | 5.36 |
| 5000 | 1524 | 84.56 | 635 | 6.89 | 14000 | 4268 | 64.98 | 488 | 5.29 |
| 5500 | 1677 | 83.09 | 624 | 6.77 | 15000 | 4573 | 64.18 | 482 | 5.23 |
| 6000 | 1829 | 81.63 | 613 | 6.65 | 16000 | 4878 | 63.38 | 476 | 5.16 |
| 6500 | 1982 | 80.03 | 601 | 6.52 | 17000 | 5183 | 62.58 | 470 | 5.10 |
| 7000 | 2134 | 78.56 | 590 | 6.40 | 18000 | 5488 | 61.79 | 464 | 5.03 |

地址：上海市桂平路471号4幢3楼（漕河泾开发区内）  邮编：200233

电话：021-63362480            传真：021-64956880

网址：www.shsan-xin.com       E-mail:wxmab@shsan-xin.com

# Text boxes

### ON

OFF

1台

1支

3个

1瓶

2张

1个

2节

1个

1个

1个

1个

1个

1个

4节

1根

1个

1个

1份

1个

2

2

3

3

4

5

5

6

6

7

7

8

9

12

12

13

13

13

13

14

14

14

15

16

16

17

18

19